# 概述

## §1.1 引言

欢迎您选择使用性能更优异、功能更多、采用了专利技术制造的YX-100系列超声波流量计。

第15版中英文显示YX-100型超声波流量计是在第7版同型号的超声波流量计的基础上，采用低电压多脉冲平衡发射接收专利技术设计的一种全新通用时差型多功能超声波流量计，适用于工业环境下连续测量不含大浓度悬浮粒子或气体的绝大多数清洁均匀液体的流量和热量。

同前一版流量计相比，新版流量计（1）校正后精度可达到0.5级；（2）采用了平衡差分发射平衡差分接受电路，抗干扰性能和适应性能有很大提高，能适用于大功率变频器工作场合；（3）采用了最新集成电路，电路参数进行了优化，所以生产工艺更简单，而整机可靠性和一致性等性能更加优异。

单线路板结构的YX-100型超声波流量计使用了最新的著名国际半导体厂商，例如美国国家半导体公司、TI、Maxim、Philips、Winbond、Xilinx等，生产的超大规模集成电路设计而成。硬件数目少，低电压工作，多脉冲发射，低功耗，高可靠性，抗干扰，适用性好。优化的智能信号自适应处理，用户无需任何电路调整，就像使用万用表一样方便简单。

先进的电路设计、器件选用、优秀的硬件设计加上中文用户界面友好的软件设计，使新版的YX-100系列超声波流量计成为国内目前最先进、当之无愧的第一名牌产品。

本手册针对第15版的YX-100系列超声波流量计，对该系列的固定式、盘装式和便携式机型的功能、安装及操作进行了详细的介绍。

## §1.2 YX-100的特点

YX-100 型流量计是基于微处理器技术，自身完备的流量测量仪表，与其它常规类型流量计或其它超声波流量计相比，除具有高精度、高可靠性、高性能、低价格的显著特点外，还具有下列更多的优点。

*	0.5%线性度，0.2%重复性		        	* 非导电/特殊介质测量

*	中英文等8种语言界面操作			        * 正向/负向/净累积器

*	低电压多脉冲平衡发射接收   		        * 压铸铝外壳（固定式）

*	抗干扰设计，电气隔离的直流电源供电      	* 带有标准的隔离RS-485接口，支持MODBUS

*	内置热量测量/热量计				        * 内置批量/定量控制器

* 2路三线制PT100铂电阻输入电路            * 具有一个96段LCD数段式显示器

*	3路12位精度模拟4-20mA输入  	        * 1路可编程模拟4-20mA输出

*	2路可编程开关量输出				        * 可作为完善的流量/热量RTU远

程终端

*	内置流量日月年累计器				        * 内置上电断电记录器

*	内置数据纪录						        * 可选直流/交流/220交流供电

*	可选择中外常用通用流量单位			        * 介质识别功能

* 每个周期采样次数提高到128次  	        * 内部32位浮点数据处理

* 频率信号输出						        * 40皮秒时差测量分辨率

在设计上，YX-100采用了世界上最先进的集成电路及微处理器智能控制，实现了生产过程中元器件参数无调整化，生产工艺既简单又可靠，产品一致性好，保证每一台出厂的机器都达到最佳性能、最好工作状态。

## §1.3 工作原理

当超声波束在液体中传播时，液体的流动将使传播时间产生微小变化，并且其传播时间的变化正比于液体的流速，其关系符合下列表达式：

## §1.4 典型用途

- 水、污水、海水					8.  船体操作和维护

- 给水和排水						9.  节能监测、节水管理

- 发电厂(核电、火力和水力) 		10. 造纸和制浆

- 热力、供暖、供热				11. 泄漏检测

- 冶金、矿山						12. 流量巡检、流量跟踪和采集

- 石油、化工						13. 热量测量、热量平衡

- 食品和医药						14. 流量、热量化管理、监控网络系统

## §1.5 装箱单(标准配置)

  - 主机(固定、便携、盘装式)		    一台

  - 标准M型传感器(探头)		        一付

  - 说明书(本手册)  			        一本

  - 传感器夹具				        一付

  - 产品合格证				        一件

## §1.6 可选备件

- 固定式流量计专用微型打印机及其消耗材料。

- 大型传感器、高温、插入式传感器及管段式传感器。

- 专用双屏蔽电缆SYV50-30-T。

- YX-100型专用UPS-72型不间断电源（72小时）。

- RS485接口板、串行口数据记录器、超声波测厚仪（用于测量管道壁厚，提高流量计的使用精度。

- GSM短信息流量数据查询模块（可以用普通手机查阅流量计数据）

## §1.7产品型号编码规则

性能指标

| 项目 | 性能，参数 |
| --- | --- |
| 测 量 主 机 | 精 度 | 1.0 % （国产超声波流量计唯一真正达到此精度者） |
|  | 重 复 性 | 0.2% |
|  | 流速范围 | 0.03 ~ ±32 m/s。 |
|  | 测量原理 | 超声波传播时差原理，双CPU并行工作，4字节浮点运算。 |
|  | 测量周期 | 500mS. (每秒2次，每个周期采集128组数据)。 |
|  | 显 示 | 2×10背光型汉字液晶显示器。 |
|  | 操 作 | 固定式：4×4轻触键盘；便携式：4×4＋2轻触键盘。 |
|  | 输 入 | 3路0~20mA输入，精度0.1% 。可输入压力、液位、温度等信号。 2路三线制PT100铂电阻输入回路，可实现热量计量功能 |
|  | 输 出 | 电流信号：4~20mA或0~20 mA, 阻抗0~1K(,浮空，精度0.1% 。 频率信号：1~9999Hz之间任选（OCT输出）。 脉冲信号：正、负、净流量及热量累计脉冲，继电器及OCT输出。 报警信号：继电器及OCT输出，近20种源信号可选。 数据接口：标准RS-485接口。 |
|  | 打印输出 | 可选配24列字符EPSON微型打印机。 |
|  | 其他功能 | 记忆日、月、年累积流量，上、断电时间、流量和流量管理功能。 可选自动或手动补加累积量功能，记忆每天的工作状态。 可编程批量（定量）控制器。 故障自诊断功能；网络工作方式等。 |
| 传 感 器 | 外夹式：小型标准S1 型，适用于管径DN15～DN100mm 中型标准M1型，适用于管径DN50～DN700mm 大型标准L1 型，适用于管径DN300～DN6000mm |
|  | 插入式：测量管道材质不限（可焊接、不可焊接都可以）适用于管径DN80以上。 |
|  | 标准管段式：适用于管径DN10-DN400，整机测量精度±0.2%。 |
| 电缆长度 | 可加长至300m（超过此长度请同厂家联系）。 |
| 管道 | 衬 材 | 钢、不锈钢、铸铁、硬质塑料、水泥管等一切质地密致管道，允许有衬里。 |
|  | 内 径 | 10mm - 6000mm。 |
|  | 直管段长度 | 上游≥10D，下游≥5D，距泵出口处≥30D。 |
| 流 体 | 种 类 | 水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的均匀液体。 |
|  | 浊 度 | ≤10000 ppm, 且气泡含量小。 |
|  | 温 度 | -10~150℃。 |
|  | 流 向 | 可对正反向流量分别计量，并可计量净流量。 |
| 工作环境 | 温 度 | 主机：-10-70℃ （大于此温度范围要求请与厂家联系） 探头：-30℃ ~ +150℃ |
|  | 湿 度 | 主机：85%RH 探头：可浸水工作，水深≤3米。 |
| 电 源 | 固定式、盘装式：DC8~36V ，AC7~30V或选用AC220V供电方式。 用户可更据现场电源情况选用我公司生产的UPS-72型备用充电电源，可提供经固定式超声波流量计72小时的工作电能。 便携式：机内充电电池可工作24小时或AC220V。 |
| 体 积 | 固定式251×192×80mm，盘装式80×160×250 mm 便携式210×100×180 mm |
| 重 量 | 2㎏（固定式主机），1.5㎏(盘装式)，2.5㎏(便携式) |

# Text boxes

YX

100

F / K / P/M/W

产品代号

固定式（F）盘装式（K）

便携式（P）模块式（M）

水表  （W）

设计序号

（用阿拉伯数字表示）

企业代号